
Хромато-масс-спектрометрический анализ образцов внеклеточных метаболитов/низкомолекулярных соединений 
(пояснительная записка)

[bookmark: _Toc115279205]ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
m/z – величина отношения массы иона пептида к его заряду;
MS, МС – масс-спектрометрия;
MS/MS, МС/МС – тандемная масс-спектрометрия;
ВЭЖХ, LC - высокоэффективная жидкостная хроматография;

[bookmark: _Toc115279206]1. Объект исследования
Заказчиком предоставлены два образца лиофилизованных экстрактов низкомолекулярных соединений (Таблица 1).
Таблица 1 – Образцы, переданные для исследования заказчиком.
	Номер экспери-мента
	Наименование
	Тип образца

	1
	S2-1
	Лиофилизованный экстракт

	2
	L2-7
	Лиофилизованный экстракт



Образцы растворили в 100 мкл метанола (HPLC-grade), по 30 мкл перенесли в виалы для хроматографии и поместили в автосамплер хроматографа при температуре 6 оС. 
[bookmark: _Toc115279207]2. Хромато-масс-спектрометрический анализ
Для анализа использовали систему ВЭЖХ с двуканальным UV детектором Waters Aquity UPLC (Thermo Scientific), последовательно соединенным с масс-спектрометрическим детектором Q-Exactive HF-X (Thermo Scientific) с электроспрейным источником ионизации. Для хроматографического разделения использовали колонку Waters Acquity UPLC BEH C18, 1,7 мкм, 2,1 x 100 мм с предколонкой Waters Acquity UPLC BEH C18 VanGuard 1,7 мкм 2,1 x 5 мм. Использовались следующие материалы и реагенты: вода (очищена в системе Milli-Q Integral 3), ацетонитрил (Fisher Scientific).
Состав подвижных фаз и условия хроматографического анализа: подвижная фаза А – MilliQ вода с 0.1% муравьиной кислотой, подвижная фаза Б – 100% ацетонитрил с 0.1% муравьиной кислотой. Градиентный режим элюирования при скорости потока 0,4 мл/мин. Промывали колонку 5 мин при 2% фазы Б, линейно увеличивали концентрацию фазы Б до 70% с 5 до 45 мин, затем линейно увеличивали концентрацию фазы Б до 99% с 45 до 48 мин, после 6 минутной промывки при 99% буфера Б, концентрацию этого буфера линейно снижали до исходных 2% за 1 мин, промывали колонку 5 минуты при концентрации буфера Б 2%. Общая длительность анализа составляла 60 мин. Объем наносимой пробы 4 мкл. Температура колонки: 60 оС. 
UV детектирование проводилось на длинах волн 310 нм и 530 нм.
Для масс-спектрометрического анализа были установлены следующие параметры настроек: напряжение на эмиттере 4.5 кВ, температура капилляра 320°C. Панорамное сканирование проводили в режиме измерения положительных ионов в диапазоне масс от 100 m/z до 1500 m/z, при разрешении 70,000. При тандемном сканировании разрешение устанавливали 17500 в диапазоне масс от 50 m/z до верхней границы, которая определяется автоматически исходя из массы прекурсора. Изоляцию прекурсорных ионов проводили в окне ± 1.2 m/z. Максимальное число разрешённых для изоляции ионов в режиме MS2 было установлено как не более 10, при этом граница отсечения для выбора прекурсора для тандемного анализа была установлена как 5*104 единиц, а нормализованная энергия соударения (NCE) изменялась ступенчато: NCE = 15, NCE = 25, NCE = 40, с усреднением получаемых спектров фрагментов от соответствующего прекурсорного иона. Для тандемного сканирования учитывали только ионы z = 1+. Максимальное время накопления для прекурсорных ионов и для фрагментных ионов составило 50 мс. Величину AGC для прекурсоров и фрагментных ионов устанавливали 1*106 и 2*105, соответственно. Все измеренные прекурсоры динамически исключались из тандемного MS/MS анализа на 8 с.
Полученные спектры визуализированы в программе Xcalibur QualBrowser (Thermo Scientific). Общий вид хроматограмм UV сигнала на 310 нм, 530 нм и базового сигнала (Base peak) для образцов представлен на рисунках 1-3 (сверху вниз).
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Рисунок 1 – Хроматографический профиль UV детектирования на 310 нм (верхний), 530 нм (средний) и масс–спектрометрического детектирования базового сигнала (нижний) для образца S2-1

[bookmark: _GoBack][image: ]Рисунок 2 – Хроматографический профиль UV детектирования на 310 нм (верхний), 530 нм (средний) и масс–спектрометрического детектирования базового сигнала (нижний)  для образца L2-7
Резюме
Заказчику переданы RAW-файлы (спектры ВЭЖХ-МС/МС от масс-спектрометра). 
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